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中国科学院赣江创新研究院
采购通知书

第一部分项目内容
一、采购编号：GIA-2026020
二、项目名称：高温实验电炉系统
三、采购项目内容、数量：
	序号
	设备名称
	是否涉及进口
	预算金额（人民币）
	数量
	单位
	交货期
	交货地点

	1
	高温实验电炉系统
	否
	36.6万元
	1
	套
	签订合同后4个月内
	中国科学院赣江创新研究院


四、采购方式：遴选
供应商就本文件采购项目中的要求进行一次性报价。采购单位依据价格部分、技术部分和其他部分的响应采用综合评分法确定中标单位。如下表所示：
	评分项目
	评分细则
	分值

	价格
部分
（30分）
	    根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）的规定，本次价格评分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格评分统一按照下列公式计算：
价格评分 =（评标基准价/投标报价）×30
	30

	商务
部分
（6分）
	1、商务条款应答响应情况
商务条款应答有负偏离得0分，商务条款应答无偏离或正偏离得1分
	1

	
	2、投标人的相关业绩（每提供一个在投标截止日起近2年内相同产品项目合同案例加1分，最高不超过5分，案例以提供的合同为准，要求必须提供与最终用户签订的合同首页、合同金额所在页、签字盖章页复印件作为证明）
	5

	技术
部分
（63分）
	1、技术指标条款响应情况
（1) 技术偏离表须依据招标文件技术指标逐条响应，否则视为未实质性响应招标文件, 其投标予以拒绝；
（2) 技术指标评审基准分为56分，评委根据技术指标的偏离情况按以下标准进行评审：
[bookmark: OLE_LINK3]a．标记为“★”的指标是关键技术条款，正偏离不加分，如不满足其投标予以拒绝；
b．标记为“#”的指标是重要技术条款，共11项，正偏离不加分，负偏离每条减3分；
[bookmark: OLE_LINK2]c．标记为“▲”的指标是一般技术指标条款，共23项，正偏离不加分，负偏离减1分。
（3) 凡标有最低一级序号的指标项即为一项技术条款，无论是否隶属于上一级编号。
注：投标人在响应技术条款时，应提供制造商公开发布的印刷资料（彩页或Datasheet）或检测机构出具的检测报告，若制造商公开发布的印刷资料与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准。如果投标人不提供印刷资料或检测报告；印刷资料或检测报告出现与技术规格响应不一致；或无法体现投标人技术规格响应的情况时，评标委员会有权不予以认可。
投标人对标记为星号（“★”）的关键技术条款必须在投标文件中提供技术支持资料。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料或检测机构出具的检测报告为准，凡不提供技术支持资料的，视为不满足招标文件要求，其投标予以拒绝。
	56

	
	2、 售后及技术支持服务方案
根据响应供应商针对本项目提供售后服务方案，方案需包含但不限于：①服务体系、服务响应时间和培训计划、②技术保障(包含备品备件、维保团队等)、③重大故障维护、④质保期满后的维修、保养收费明细等内容进行评分；
（1）每提供任意1点内容的，得0.5分，最高得2分，未提供不得分。
（2）在满足上述内容的基础上，评审专家根据响应供应商的具体方案内容按照以下指标进一步评审：方案内容全面无遗漏且条理清晰、符合实际的加3分；方案内容较全面且条理较清晰、较符合实际的加2分，方案内容一般的加1分；未提供或与本项目内容情况不符的不得分。 
评审依据：投标文件中提供针对本项目的相应方案加盖响应供应商公章。
	5

	
	3、 培训方案
不满足招标文件要求的得0分；基本满足招标文件要求的得1分；完全满足和优于招标文件要求的2分。
	2

	其他
(1分)
	投标人所投产品获得相关节能、环保产品认证情况：
（1）节能产品：投标产品属于财政部和国家发改委最新公布的优先采购节能产品政府采购品目清单的（须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件并加盖公章）得0.5分；否则0分。
（2）环境标志产品：投标产品属于财政部和生态环境部最新公布的优先采购环境标志产品政府采购品目清单的（须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件并加盖公章）得0.5分；否则0分。
	1


五、供应商的资格性要求
供应商应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的基本条件，并提供下列证明材料：
1、 法人或者其他组织的营业执照等证明文件（法人身份证复印件、营业执照复印件加盖公章）。
2、 提供制造商出具的针对本项目的授权书（如果供应商提供的货物不是供应商自己制造的，则必须提供，进口货物适用。）
3、 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（可以提供证书、承诺书等）。
4、 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，未被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的（中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn/截图，信用中国https://www.creditchina.gov.cn/截图，截图日期为询价公告发布之日之后）。
5、 本项目不允许转包、分包，不接受联合体参加磋商。
[bookmark: _Toc507513647][bookmark: _Toc526859110]六、采购项目符合性要求
供应商有下列情况之一者，响应文件将被视为未实质性响应询价通知书要求：
1、 响应文件未按照本须知规定进行密封、标记的；
2、 未按规定由供应商的法定代表人或其授权代表签字；或未加盖供应商公章的；或授权代表未提供法定代表人有效授权委托书的；
3、 响应文件中提供虚假或失实资料的；
4、 响应文件正副本内容不一致的。
5、 响应文件中单项价格累计与最终价格不一致的。
七、设备付款方式：
国内产品：合同签订生效后，需方贰周内预付50%货款到供方账户，验收合格并收到全额增值税发票后两周内再支付余下50%货款。
进口产品：100%不可撤销信用证：90%货款凭发货单据支付，10%货款凭用户单位签字盖章的验收报告支付。
八、报价方式：以人民币报价，填报“询价项目报价单”，报价为货到中国科学院赣江创新研究院（不含关税、增值税）最终用户实验室价格；该价格包括但不限于进口合同外贸执行费，银行费，以及进口环节（免税办理费、清关杂费、海关仓储费、货物从港口到用户单位的运输费和保险费，报关报检费）等所有费用，对原产于美国的产品，中国政府加征的特殊关税由中标人承担。甲方不再支付乙方其他任何费用。
九、采购地点：中国科学院赣江创新研究院办公楼214（江西省赣州市科学院路1号中国科学院赣江创新研究院，请顺丰邮递）。
十、报名表递交的截止时间和方式：2026年 11月 10 日 18:00 时（北京时间）前，通过邮件提交。
十一、响应文件要求文件袋密封并加盖公章（一份正本两份副本，并做好正副标记，电子提交的报名表也需附在内，胶装成册），通过邮寄提交方式递交，递交截止时间：2026年 11月 12 日下午15:00时。
十二、联系方式：
联系人：罗老师
联系电话：0797-4565919
电子邮箱：caigou@gia.cas.cn
响应文件材料：
（1）附件1：报名表（请将纸质档放入响应文件中）、授权委托书；
（2）附件2：采购项目报价单（模板）；
（3）附件3：采购项目技术响应表（模板）；
（4）其他：制造商出具的针对本项目的授权书（自拟，进口货物适用）；技术参数要求提供的其他支撑材料。
欢迎符合资格条件的供应商参加采购！


第二部分技术参数要求
1． 应用范围：
用于金属材料、无机非金属材料在真空或保护气氛条件下的高温退火、气氛烧结、气氛还原及CVD实验等科研工作，满足较长样品或多舟连续装载条件下的加长恒温区实验需求，具体包括：
（1）较长样品或多舟连续装载条件下，在真空或保护气氛中的高温退火与热处理实验，满足恒温区长度≥600mm的需求；
（2）真空或保护气氛条件下的高温气氛烧结、气氛还原及CVD实验；
（3）金属材料高温退火工艺试验（配合采购人自备高温金属炉管使用）；
（4）石墨烯等材料生长的相关高温实验。
（5）1400℃触摸屏箱式电炉（退火炉）：用于金属及陶瓷样品的空气气氛高温烧结、退火热处理、质量检测与材料研发实验。
2． 供货要求：
本次采购标的为高温实验电炉系统，共1批、5台设备，具体名称如下：
（1）1200℃加长温区大管径真空管式炉（不锈钢壳体）1套，含（加热区长度约1000mm、恒温区长度600mm、3点控温、最高使用温度1200℃ 高温管式炉1台）；多功能定制密封法兰（含真空接口、进出气接口），1套；高真空机组（机械泵1台＋分子泵1台）及真空测量、阀门、管路辅件，1套；304不锈钢工作柜（含分子泵升降平台），1台；冷水机，1台；
（2）1400℃触摸屏箱式电炉（退火炉），4台。
上述每台设备均含标准配置、配套密封与气路部件、安全联锁装置及随机技术资料
3． 技术指标
3.1 通用技术要求（1200℃加长温区大管径真空管式炉（不锈钢壳体）1套）
★3.1.1 最高使用温度≥1200℃，工艺常用工作温度≥1100℃。
★3.1.2 加热区长度≥1000mm，恒温区长度≥600mm。
★3.1.3 控温点数≥3点，各温点可单独控温。
▲3.1.4 供电电源：AC380V，50/60Hz。
▲3.1.5 炉体结构：双层壳体结构，外罩及框架采用304不锈钢，表面拉丝处理，配置风冷系统，有效降低外壳表面温度。
▲3.1.6 保温炉膛：采用氧化铝多晶纤维炉膛（真空吸附成型工艺或等效工艺），保温性能良好、耐急冷急热。
#3.1.7 温控系统：采用PID调节并具备自整定功能，可编制≥30段升降温程序，控温精度≤±1℃。（提供技术白皮书或技术彩页证明）
▲3.1.8 显示与操作：配置≥10寸触摸屏，图形化人机界面；可预存多条工艺曲线并直接调用，支持实验数据存储及U盘导出（可另存为报表文件）。（提供触摸屏操作界面截图）
▲3.1.9 安全保护：具备超温自动断电、断偶报警并断电、漏电保护、上盖（炉盖）开启自动断电等联锁保护；配置压力传感器及声光（三色灯）报警装置，炉管内压力异常时自动切断气源，压力过大时自动泄压。
▲3.1.10 执行标准：符合GB/T 10066.1-2019、GB/T 10067.4等电热装置/实验电阻炉相关国家标准，投标文件中须提供符合性说明。
3.2 炉体与炉管
▲3.2.1 炉管：随主机配置耐高温高纯石英管1根，规格φ120×1500mm；同时具备配接采购人自备高温金属管的使用条件（两种使用方式可替换）。
#3.2.2 密封法兰：配置多功能定制密封法兰，随石英管配置常规用法兰，并可根据采购人金属管材定制对应的真空接口、进出气接口，两种用法替换方便；法兰位于炉管两端低温区，配氟橡胶“O”型圈密封。（提供法兰结构照片）
#3.2.3 炉管两端与法兰连接处采用氧化铝纤维棉填塞密封，密封件可更换，周边做隔热与防烫防护。（提供设备密封结构照片）
▲3.2.4 升温速率：推荐≤10℃/min，最快升温速率≥20℃/min；700℃以上降温速率≤10℃/min。
▲3.2.5 外形尺寸与重量：以最终设计为准；投标人应提供设备安装布局图及水电风气配套要求说明。
3.3 真空系统
#3.3.1 配置高真空系统：由1台机械泵与1台分子泵（FF-200或同等性能）组成，配套高真空挡板阀（主阀、粗抽阀、前级阀）、不锈钢波纹管、放气电磁阀及真空管路；真空管道与泵组之间采用金属波纹管连接，以减少炉体振动。（提供真空系统配置说明或实物照片）
▲3.3.2 真空测量：低真空采用电阻真空计测量，高真空采用电离真空计测量。
▲3.3.3 具备常规真空与分子泵高真空的切换功能，并配置分子泵升降平台。
▲3.3.4 极限真空：投标人应明确所配置系统的极限真空度指标及验收口径（含空载与装料条件）。
3.4 气氛控制系统
▲3.4.1 预留真空、气路快速接口，可配合真空系统、混气系统使用。
#3.4.2 保护气氛控制与密封：通气前先以2~3 L/min大流量保护气体吹扫炉膛，充分置换残余空气，待出口氧气浓度降至≤0.1%（约需30分钟）后，将流量降至0.5~1 L/min维持炉内微正压，防止外界空气倒灌。（提供气路原理说明）
▲3.4.3 气氛流量计量：配置浮子流量计≥2路（量程覆盖0.3~3 L/min）、质量流量计≥1路，可精确控制进气量并通过程序设定对应量程。
▲3.4.4 恒压控制：通过同轴阀或压强控制仪配合压力传感器，保持管内压力恒定。
3.5 配套件
▲3.5.1 配置304不锈钢工作柜（表面拉丝处理）1台，用于一炉多用功能的配套操作与存放。
▲3.5.2 配置冷水机1台（制冷量≥1.0kW，输入电源220V~/50Hz）。
▲3.5.3 随机配置：主机1台、定制密封法兰1套、“O”型圈4个、石英管1根、管堵4个、坩埚钩1把、浮子流量计2路、质量流量计1路、三色报警装置、泄压安全阀，以及说明书、合格证、保修卡各1份。
3.6 1400℃触摸屏箱式电炉（退火炉），4台
▲3.6.1 炉膛有效尺寸（深×宽×高）≥400mm×300mm×300mm。
[bookmark: OLE_LINK1]★3.6.2 最高使用温度≥1350℃，连续工作温度≥1300℃。
▲3.6.3 加热元件：硅碳棒，两面对称加热。
▲3.6.4 测温元件：S型热电偶。
▲3.6.5 额定功率≥8kW。
#3.6.6 显示与操作：触摸屏显示，图形化人机界面；可预存多条工艺曲线并直接调用，支持实验数据存储及U盘导出（提供操作界面证明文件）。
▲3.6.6 升温速率：推荐≤15℃/min，800℃以内最快升温速率≥30℃/min。
3.6.7 炉门：侧开门结构，开合顺畅；具备炉门打开即刻切断加热的联锁保护。
3.6.8 外形尺寸约840mm×900mm×1250mm（深×宽×高），重量约225kg。
3.6.9 工作环境：环境温度5~40℃，相对湿度＜75%R.H.，室内无导电尘埃、无强腐蚀性及易燃易爆气体；放置区域空间不小于900mm×900mm×1450mm，地面平整坚实、满足承重要求。
3.6.10 供电配套：AC380V、50/60Hz，总供电功率＞8kW；投标人应明确建议配置的空气开关规格（建议不低于3P-25A）及线路铜芯截面积要求（建议不小于6mm²）。
#3.6.11具有ISO9001质量体系认证，需有证明材料
4． 安装、调试、验收及培训
4.1设备安装和验收：
4.1.1 中标厂家应协助用户进行安装前的准备工作，在合同签订一周内提供相关的布局图和设计要求，提供实验室建设安装资料并作相应指导。
4.1.2 按照所需要的安装、校验、调试及验收的内容及技术要求由中标厂家在交货地点进行安装、调试；验收的标准由中标厂家与用户共同决定，应该与产品说明书及标书中的技术指标一致。
4.1.3 安装时间：仪器到货后2周内。
4.2人员培训（操作、维护等）
4.2.1 仪器安装完成后中标厂家的安装调试人员应在现场就仪器的使用及维护对用户进行现场培训。安装验收期间，在用户指定地对用户进行仪器操作和日常维护的现场培训，包括仪器原理、使用方法和维护方法等，至买方能够独立掌握。
4.2.2 中标厂家若设有专业的培训中心，为用户提供免费培训（4人次，每次不少于2天）。
5． 售后技术服务
5.1保修期
整机保修期12个月，保修期自设备验收合格之日起计算，质保期内，在仪器正常使用情况下出现的故障免费维修，包括人工费、仪器的全部核心部件等。但由于买方操作或维修人员操作失误或使用不当以及不可抗力因素（战争、地震、雷击、洪水等）等原因造成仪器硬件损坏，卖方将收取成本费和维修费。质保期外，卖方需继续提供维修服务及电话技术咨询服务，如果需到用户现场服务的，可适当收取零部件费、服务费等费用。
5.2维修响应时间
在1个工作日内对用户的服务要求作出响应，一般问题应在3个工作日内解决，重大问题或其他无法迅速解决的问题，应在5个工作日内解决或提出明确的解决方案。
5.3资料
供应商能够提供的全部技术资料，包括合同签订后提供设备的预安装要求说明书；随机提供产品使用说明书和维护说明书。
5.4软、硬件升级
在仪器使用年限内，软件免费升级，与之相关的硬件升级享受成本价。
6． 包装要求和运输方式
6.1 包装要求：包装应使用崭新坚固的木箱，适于汽车长途运输；适应气候变化；抗震，抗潮，防雨，防锈，防冻。
6.2 运输方式：陆运。卖方负责将货物运至指定交货地点的一切事项和费用，一切风险由卖方承担。
说明：（1）“★”的指标是关键技术条款，如不满足其报价无效；
（2） “#”的指标是重要技术条款；
带“★”和“#”技术要求需提供产品制造商盖章的技术参数确认函，否则视为不满足相应要求。


附件1
报名表
	投标项目名称
	

	投标单位名称
（加盖公章）
	

	法人
	
	联系电话
	

	委托代理人
	
	联系电话
	

	投标人员信息

	姓名
	联系电话
	身份证号

	
	
	

	
	
	

	（法人身份证复印件）




（正面）（反面）

	（委托人身份证复印件）




（正面）（反面）

	注：1.提供投标单位营业执照复印件并加盖公章；
2.提供法人或委托代理人身份证复印件并加盖公章；
3.委托代理人的须提供法人授权委托书，格式自拟，并加盖公章。



附件2
采购项目报价单
	序号
	设备名称
	品牌
	型号
	数量
	单位
	单价
	合计

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	完全响应商务要求，报价合计（大写）：
（小写）￥：

	响应单位名称（加盖公章）：
联系人：           联系电话：





附件3
采购项目技术响应表
	序号
	设备名称
	采购方技术参数要求
	响应品牌/规格
	响应技术要求
	偏离情况

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	响应单位名称（加盖公章）：
联系人：           联系电话：



